LTS SCALE

DR2100A

Placer la switch Cal accessible par l’arrière de l’indicateur en position cal

# Affiche

CAL SWITCH ON

Taper 9090 et ENTER

Affiche :

SINGLE POINT CAL

YES  		  *NO

Presser DEL pour Yes

## et ENTER

Affiche :

ARE YOU SURE

YES		  *NO

Presser DEL pour Yes

## et ENTER

# Affiche :

SET SCALE ZERO YES		  *NO

Presser DEL pour Yes

## et ENTER

# Affiche :

## CAL MODE

# WEIGHT = 0.00

## Placer les poids sur les fourches

Entrer le poids a l’aide du clavier

et presser ENTER

Replacer la switch Cal en mode Normal

# Liste des codes de programmations

# 2100 KEYBOARD LOCKOUT

2104 EXPANDED TEST MODE (X10)

2105 RESTORE NAME ON TOP LINE

2169 LOAD DEFAULTS

6969 START CLOCK CHIP

9080 SETUP

9081 LINEAR CALIBRATION

9082 CONFIG SET POINT

9083 CONFIG REMOTE INPUTS

9084 CONFIG PRINT

9085 SET TIME & DATE

9086 ERASE SCALE ZERO

9087 SETPOINT RECALL/STORE

9088 APW RECALL/STORE

9089 PROGRAM NAME THRU SERIAL PORT

9090 SINGLE POINT CALIBRATION PROCEDURE