Toledo 3200(auto calibration)

Abaisser la vis rouge située derrière la balance et mettre le plateau.

mettre la balance de niveau et l'allumer

NOTE: la SW1-4 à OFF = touche CALIB = enable et  à ON = touche CALIB = disable

dépeser la touche Z, et l'affichage devrait lire zero.

peser sur CALIB

l'affichage devrait lire

-CALI-

placer un poids de 5 lbs ou 2kg sur le centre du plateau

peser sur CALIB

l'affichage devrait lire 5.000lb ou 2.00kg

enlever les poids de la balance

replacer la switch SW1-4

FIN