Toledo 3200 (manuel calibration)

| SW2-2 | SW2-3 |  |
| --- | --- | --- |
| ON | ON | 2.5kg x 0.0005 |
| OFF | ON | 5kg x 0.001 |
| ON | OFF | 10kg x 0.002 |
| OFF | OFF | 15kg x 0.005 |

enlever le plateau, enlever la clip scellante, et la vis au centre du clavier et enlever le boitier et replacer le plateau.

vérifier la switch de capacité SW2

Ajuster le zéro initial avec le potentiomètre R19 jusqu'à ce que l'affichage arrête de clignoter et lise zero.

Placer les poids de pleine capacité sur le centre du plateau.

Ajuster le potentiomètre du span R20 jusqu'à ce que le poids appliqué s'affiche.

Enlever les poids et l'affichage devrait lire près de zero. Recommencer les à partir de l'ajustement du zéro jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ajustement à faire.(ne pas utiliser la touche zéro pour obtenir un zero, utiliser R19)

Replacer les switch pour le besoin du client

Enlever le plateau, réinstaller le boitier et remettre le plateau. la balance devrait maintenant être calibrée.

FIN