Toledo M8141

Mettre la switch call à « on » sur le PCB.

Peser sur « ENTER » jusqu’à C04 (Dead Load).

Peser sur « ENTER » pour calibrer.

Entrer « 5 » (span)

Peser « ENTER »  et le poids pour calibrer s’affiche, sinon entrer le poids désiré.

Mettre les poids et peser « ENTER »

Fermer la switch