TOLEDO

8142

mettre le jumper W2. peser sur Setup.

mettre le jumper W2. peser sur Setup.

OU

CAL ADJ s'affiche

peser sur 1 et entrer la valeur des poids utilisés(même les chiffres après le point)

Si J2 OFF s'affiche, mettre le jumper J2 et ensuite peser sur setup.

peser sur ENTER

peser sur SETUP

peser sur 0

peser sur SETUP

peser sur 1

SFILE s'affiche

enlever le jumper W2 et peser ENTER

peser sur 1 et entrer la valeur des poids utilisés(même les chiffres après le point)

peser sur ENTER jusqu'à ce que vous arriviez à C4

CAL ADJ s'affiche

pour une calibration avec linéarité faites 1 sinon 0.

peser 0

Shcut? s'affiche

vider la balance et peser sur ENTER

E SCL

décompte de 15 sec

mettre les poids sur la balance et peser ENTER

Add Ld

entrer la valeur des poids utilisés et peser ENTER

décompte de 15 sec.

E SCL

vider la balance et peser ENTER

décompte de 15 sec.

SFILE s'affiche

peser sur 1

enlever le jumper et peser sur ENTER