TECH TIP

| APPAREIL : | MARQUE : | TOLEDO | DATE : | 02/05/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODÈLE : | 8146 |  |  |
| SUJET : |  |  |  |  |
| LORSQUE BRANCHÉ AVEC INTERFACE BE, LG951947 ET IMPRIMANTE DATAMAX, PRODIGY +. L'IMPRIMANTE THERMIQUE NE SORT PLUS SES ETIQUETTES, MAIS LE TEST D'IMPRESSION EST CORRECT, ELLE LES SORT EN MODE TEST. |  |  |  |  |
| # PROBLÈME |  |  |  |  |
| LORSQUE L'OPÉRATEUR FAIT UNE DEMANDE D'IMPRESSION À L'INTERFACE LG951947, L'INTERFACE ENVOIE UNE COMMANDE AU TOLEDO 8146 DE TRANSFÉRER LES 4 POIDS, BALANCE 1, BALANCE 2, BALANCE 3 ET BALANCE 4 (BL130 À BL133). LE TOLEDO NE RETOURNE PAS LES POIDS, DONC L'INTERFACE NE PEUT TRANSMETTRE L'INFORMATION À L'IMPRIMANTE. |  |  |  |  |
| # SOLUTION |  |  |  |  |
| POUR REPARTIR LE TOLEDO, IL FAUT ENTRER DANS LE SETUP VIA L'INTERRUPTEUR À L'INTÉRIEUR. PASSER AU MENU HOST PORT ET RÉENTRER LES VALEURS DE TRANSMISSION DES DONNÉES TELLES; 9600 BAND, 7 DATA BITS, EVEN PARITY, 1 STOP ET ENABLE HOST PORT. C'EST UN PROBLÈME QUI SE PRODUIT À INTERVALLE ENVIRON 1 FOIS/ANNÉE. |  |  |  |  |