- Toledo 8146 load cell Analog

- Procédure de calibration

Fonction des touche

Placer la SW 2 à ON (sur le PCB  # ADP-51 )

Ou

Placer la SW 1 à ON (sur le PCB # DWP-44 )

- SETUP=pour entrer en mode setup

Ou pour sortir (sauf en mod. Cal)

ZERO= Pour reculer

Appuyer sur SETUP

ENTER= pour accepter

Affiche : Setup Scale X

1= Yes

0= No

Si vous avez plusieurs base  entrer le # de la base a calibré si non entrer : 0

Presser

ENTER

4 fois

Affiche

EP SCL

Enlever les poids sur la balance

Décompte 15 sec.

Presser ENTER

Placer les poids sur la balance

Et presser ENTER

Affiche Add ld

Entrer la quantité de poids avec le clavier et Presser ENTER

Décompte 15 sec.

Affiche EP SCL

Enlever les poids sur la balance

Presser ENTER

Décompte 15 sec.

Presser 1 pour accepter

Puis replasser

La SW à OFF

Affiche S FILE

Appuyer sur 1

Pour entrer en mode Cal.

Affiche Cal

Si Cal  n’est pas afficher il faut placer le paramètre F3.5 à 1