# Toledo

8146 Load cell Digitol

Et oui c’est du Toledo !

Placer la SW 1 du PCB à ON et presser SETUP

Affiche

SETUP SCALE

Si vous avez plusieurs base entrer le # de la base au clavier si seulement une taper (1)

Affiche

[ _ _        ]

Taper 19 puis ENTER

Affiche

[ 1 9        ]

Presser  1

Enlever les poids sur la balance et presser ENTER

Affiche E SCL

Décompte 15 sec

Presser ENTER

Affiche Add Ld

Ajouter les poids sur la balance

Entrer le poids à l’aide du clavier

Et presser ENTER

Décompte 15 sec

Enlever les poids sur la base

Et presser ENTER

Affiche E SCL

Décompte 15 sec

Replacer la SW 1 en mode normal

Affiche

[ _ _        ]