Toledo

8213

Soulever le plateau, et enlever petite plaque

Vous verrez 5 "dip switch", un petit bouton et un mini-display

Flipper la "dip switch" 5, remettez le plateau sur le "spider" (pour avoir le bon "deadload"), et pesez sur le petit bouton

Elle fait son zéro, et vous demande de mettre la capacité

NE METTEZ PAS 200 LB.  Mettez 100 lb et appuyez sur le petit bouton

Elle fait son "span"

Enlever le poids, déflipper la "dip switch" 5, vérifier la calibration