TOLEDO 8432

peser le bouton pour entrer en mode fonction.

aller au groupe 4 en pesant PLU

step 3 en pesant ENTER

À step 5 entrer YES avec la touche PLU.

peser sur ENTER

balance affiche CAL STEP 1

suivit d'un compte.

peser sur ENTER

affiche STEP 2 écrit ----------

peser sur ENTER

(balance fait son zero)

mettre les poids et peser ENTER

STEP 3 s'affiche et écrit rrrrrrrrrrr

inscrire la valeur des poids utilisés

(pour les chiffres en bas de 10, inscrire un 0 devant le chiffre)

STEP 4 s'affiche

peser sur ENTER jusqu'à ce qu'il demande de peser sur le bouton  FONCTION

FIN