Toledo 8510

Attention aux différences entre les différents modèles de 8510 digitol.

Dans ce cas-ci, le "pin out" pour la communication série est différent.

Digitol

8510 – 2001

8510 – 2011

| Model 8510 |  |  | 8806 J-7 | 8843 | 8855 | 8860 J-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Function | J-3 | TB-2 |  |  |  |  |
| GROUND | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TRANSMIT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RECEIVE | NC | 3 | NC | NC | NC | NC |

Table 6-4 Printer Interconnect

Digitol

8510 – 2001

8510 – 2011

###### ANALOG L/C HARNESS

(*) 133567 00A

1 = + EXCITATION

2 = + SENSE

3 = GROUND

4 = SENSE

5 = EXCITATION

7 = + SIGNAL

8 = - SIGNAL

5 2 8 3

1 2 3

5 3    4 2 6 1

1

2

3

J5

AC

PWR

1 5 7 8

2 3 5

1 2  3 4 5 7 8

##### J2

#### J3

AX,TX, GND

#### J4

POWER SUPPLY PCB

(*) 133592 00A  (US)  .25A SB FUSE

(*) 133593 00A  (EXPORT)  .125A SB FUSE

1                                                          20

##### DATA HARNESS

###### DIGITAL L/C HARNESS

(*) 133589 00A

1 = RxD

5 = +20VDC

7 = GND

8 = TxD

###### PRINTER HARNESS

(*) 133568 00A

2 = RxD

3 = TxD

5 = GND

###### J1 DISPLAY