Toledo

8522

Décompte 15 sec

Décompte 15 sec

Sur le PCB placer le jumper W1 en position connecté

# Définition des touches

PRINT= accepte et suivant

ZERO= recule

CEAR=efface

1 = on

0 = off

## Affiche [ - - ]

À l’aide du clavier numérique taper 18

## Affiche [ 18 - ]

À l’aide du clavier numérique taper 1

## Affiche [ E SCL ]

Enlever les poids sur la base et presser  PRINT

## Affiche [ Add Ld ]

Ajouter les poids sur la base et presser  PRINT

## Affiche [    .    ]

Entrer le poids avec le clavier et presser  PRINT

## Affiche [CAL d]

Puis [ - - ]

Replacer le Jumper W1 en position non conecté

# Paramètre 21 pour ajustement  du Zéro seul

Paramètre 22 pour ajustement  du Span seul

Placer le paramètre 12 à 1 pour calibration avec ajustement de la linéarité