TECH TIP

| APPAREIL : | MARQUE : | Toledo | DATE : | 24/03/04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODÈLE : | 8525 |  |  |
| SUJET : Calibration |  |  |  |  |
| # PROBLÈME |  |  |  |  |
| Explosion proof |  |  |  |  |
| # SOLUTION |  |  |  |  |
| 1- Enlever le couvercle de côté à gauche (où les connecteurs) |  |  |  |  |
| 2- Fermer l’appareil |  |  |  |  |
| 3- Mettre le jumper "CAL" à gauche du board à closed |  |  |  |  |
| 4- Mettre à ON |  |  |  |  |
| 5- Affiche _ _ … entrer 181 enter |  |  |  |  |
| 6- Affiche Empty scale enter |  |  |  |  |
| 7- Décompte puis affiche Add Load |  |  |  |  |
| 8- Mettre les poids sur le plateau et entrer la valeur au clavier, Enter |  |  |  |  |
| 9- Décompte puis affiche CAL DONE |  |  |  |  |
| 10- Enlever jumper et refermer le tout |  |  |  |  |