Toledo

8530

Décompte 15 sec.

Décompte 15 sec.

Placer le Jumper W5 sur le PCB en position enable

# Presser 1 puis 9

Affiche [ _ _ ]

Affiche [ 19  0 ]

# Presser 1 pour entrer en mode calibration

Affiche [E SCL]

Enlever les poids de sur la base et presser ENTER

Affiche [AddLd]

Placer les poids sur la base et presser ENTER

Affiche [     .     ]

Entrer le poids avec le clavier et presser ENTER

Affiche [ CAL d ]

Puis      [ _ _ ]

Replacer le Jumper en podition

disable