TOLEDO 8581

(façon B)

Placer la switch sous le plateau en position cal

Appuyer sur la touche 0

Appuyer sur la touche 0

Appuyer sur la touche 1

Appuyer sur la touche 0

Appuyer sur la touche 1

Appuyer sur la touche PRINT

Enlever les poids sur la base. Appuyer sur PRINT

Placer les poids sur la base. Appuyer sur PRINT

Appuyer sur la touche PRINT

Appuyer sur la touche CLEAR

Appuyer sur la touche 1

Flipper la cal switch

Affiche [F1.]

Affiche [F2.]

Affiche [F3.]

Affiche [F3.1]

Affiche [F3.2]

Affiche [F3.3 XXX]

Affiche[E SCL]

Fait un décompte et affiche [ADD XX]

(poids de cal)

Fait un décompte et marque F3.4 ON

Affiche [F4.]

Marque "SAVE"

Marque set up OFF

Revient en mode poids