Toledo

8581

Décompte 15sec

Décompte 15sec

Décompte 15sec

Placer la switch sous le  plateau en position cal

Appuyer sur la touche 0

Affiche [ F1. ]

Appuyer sur la touche 0

Affiche [ F2. ]

Affiche [ F3. ]

Appuyer sur la touche 1

Affiche [ F3.1 ]

Appuyer sur la touche 0

Affiche [ F3.2 ]

Appuyer sur la touche 1

Affiche [ F3.3 XX]

Appuyer sur la touche 1

Affiche [ F3.3  X.XX]

Appuyer sur la touche 1

Affiche [E SCL]

Enlever les poids sur la base appuyer sur

# PRINT

Affiche [ADD LD]

Placer les poids sur la base et appuyer sur PRINT

Affiche [xxxxxxx]

Entrer le poids au clavier et appuyer sur PRINT

Affiche [E SCL]

Enlever les poids sur la base appuyer sur

# PRINT

Affiche [CAL D]

Puis [ F3.4 ]

Replacer la switch en mode normale

Appuyer sur PRINT jusqu’à

[ E SCL ]

N .B pas testé