TOLEDO

8582

Pour le modèle de table, sous le plateau (coin arrière gauche) placer la "Setup Switch" en position ON

Pour le modèle au mur, la "Setup Switch" est sur le PCB

Affiche  SETUP

Presser la touche ENTER Jusqu'à F6

Affiche  F6

Presser YES (1)

Et ENTER

Affiche  F6.1

Presser ENTER

Jusqu'à EMPTY SCALE

Affiche EMPTY SCALE

Décompte 15 sec.

Enlever les poids sur la base et presser ENTER

Affiche  ADD WEIGHT

Décompte 15 sec.

Placer les poids de calibration sur la balance et presser ENTER

Affiche  0000000

Entrer la valeur des poids sur le clavier et presser ENTER

Affiche EMPTY SCALE

Enlever les poids sur la base

Et presser ENTER

Décompte 15 sec.

Affiche CALIB DONE

Appuyer sur CLEAR et replacer la Setup Switch en mode normale