Toledo 8582

Pour le model de table, sous le plateau (coin arrière gauche) placer la Setup Switch en position ON. 
Pour le modes au mur la Setup Switch est sur le PCB.

Décompte 15 sec.

Décompte 15 sec.

Décompte 15 sec.

Presser la touche Nº ("0") jusqu'à F6 ou configure scale.

Presser YES (1) et ENTER

Presser ENTER jusqu'à EMPTY SCALE

Pour les compteuses à 2 plateaux, affiche "select scale".

Enlever les poids sur la base et presser ENTER.

Placer les poids de calibration sur la balance et presser ENTER.

Entrer la valeur des poids sur le clavier et presser ENTER.

Enlever les poids sur la bases et presser ENTER.

Appuyer sur CLEAR et replacer la Setup Switch en mode normale.

Affiche F6

Affiche SETUP

Affiche F6.1

Affiche EMPTY SCALE

Affiche ADD WEIGHT

Affiche 0000000

Affiche EMPTY SCALE

Affiche CALIB DONE