TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : Toledo DATE : 24/09/04

MODÈLE: Digitol

SUJET :

##### Pour tous les indicateurs Toledo qui communiquent avec des cellules Digitol (Power Cells) (8530, 8510, 8146, Jaguar, etc.)

#### PROBLÈME

#### Les Cellules Digitol ont deux sortes de technologies N-moss : (les plus anciennes avec Pit Power Supply) et C-moss (les plus récentes avec le circuit régulateur dans l'indicateur).

#### SOLUTION

#### La première règle est que vous ne pouvez pas remplacer une C-moss (140025-00A) pour une N-moss (129954-00A) mais que vous pouvez faire le contraire. La nouvelle remplace la vieille mais pas le contraire. Ce n'est pas une question de voltages mais une question de compatibilité de technologie.

#### ***Code d'erreur "E8 xx" ou pas de communication avec une "Power Cell xx"*** :

#### Vérifier si l'indicateur communique avec les autres "Power Cells" (Param. 99)

#### Si oui, connecter l'indicateur à la "powercell" en trouble avec des fils et adapteurs. Pour prouver qu'elle est bien en trouble : Avec les vieilles balances, vous aurez besoin d'un "Pit Power Supply" mais avec les nouvelles, vous pouvez connecter directement l'indicateur à la "powercell" (vérifier si le 8530 a un circuit régulateur)

#### Si non, vérifier les voltages à la sortie de l'indicateur et dans les boîtes de jonction

#### Vérifier tous les câbles des "load cells" et boîtes de jonction.