Toledo

ID2SX

Éteindre la balance et

Débrancher le connecteur de la base

Et allumé l’indicateur

Affiche PLUG IN

= Yes

# Éteindre la balance et

# rebrancher le connecteur de la base

## Allumer la balance

T

= No

## Affiche RETURN

## Faite

No

## Affiche SCALE

## Faite

No

## Affiche CAL

## Faite

YES

## Affiche PRELOAD

## Enlever les poids sur base

Et faite YES

## Affiche CAL

Et CAL-INT

## Pour une calibration interne faite YES

Pour une calibration externe faite NO

# YES                         NO

## Affiche CAL EXT

## YES

## Affiche FULL CAP

## YES

## NO

## Affiche ½ CAP

## YES

## NO

## Affiche ¼ CAP

Ajouter les poids sur la base

## YES

## NO

## YES

Affiche UNLOAD

Enlever les poids

## YES

# Affiche SAVE

Faite YES