Ou maintenir le bouton cal enfoncé et faire la séquence suivante

Mettler Toledo

Jaguar

= Select

Sur contrôleur PCB

Enlever le jumper W3

# Enlever

Capture le Zero

Capture le span

Presser la touche Fonction

Presser et maintenir Select

Affiche SETUP?

Presser Enter

Affiche

## Calibration

Presser Enter

Affiche

## Empty Scale

Enlever les poids sur la balance

Presser Enter

Affiche

----------

Presser Enter

Affiche

Wgt

Entrer le poid avec le clavier numérique

Presser Enter

Affiche

-------------

Affiche

Calibration Successful

Presser Enter

Presser escape plusieurs fois jusqu’à voir

Exit Setup

Affiche

Exit setup

Presser Enter

Si l’on demande un mot de passe utiliser 865336 ou 27244700

= Enter

F

= Fonction

Presser Select plusieurs fois

Jusqu’à Calibration

Ajouter les poids sur le plateau minimum 20%

Recommander 60 à 100%

De la capacité de la balance

N.B.

#### L’indicateur doit toujours,

être en mode gross avant

de procéder.