Mettler Toledo

Lynx

= Select

Placer  SW1 du PCB à ON

= Enter

Presser la touche Fonction

Presser et maintenir Select

Affiche

SETUP?

Si l’on demande un mot de passe utiliser 865336 ou 6388537

F

= Fonction

Presser Enter

Affiche

## Calibration

Capture le Zero

Message calibration error

Indique qu’il n’y a pas assez de poids sur le plateau

Capture le span

Presser Select ou Zero

Plusieurs fois

Jusqu’à Calibration

Presser Enter

Affiche

## Empty Scale

Enlever les poids sur la balance

Presser Enter

Affiche

Cal Zero

Affiche

#### Add Weigh

Ajouter les poids sur le plateau

Recommander 60 à 100%

De la capacité de la balance

Presser Enter

Entrer le poids avec le clavier numérique

Presser Enter

Affiche

#### Cal Span

Affiche

Cal Done

Presser escape plusieurs fois jusqu’à voir

Exit Setup

Affiche

#### Exit setup

Presser Enter