Procédure de calibration

Mettler Toledo

Spider

Ouvrez l'indicateur pour accéder au "push button" rouge "S1". (il est à gauche du display).

L'indicateur à off, pesez et tenez le "push button", puis pesez ON/OFF.

Relâchez le "push button" et pesez sur "Enter".

Display marque "Unit 1".

Le display fait son self test, puis marque "Servic".

Pesez sur "Tare" jusqu'à "Cal".

Display marque "Cal".

Videz la base et pesez sur 'Enter'"quatre fois.

Display marque "- - - -" (il fait le zéro), puis il marque le poids de calibration.

Vous pouvez changer votre poids de cal en pesant sur "Tare". Mettez vos poids, pesez sur "Enter".

Enlevez les poids, pesez sur "Enter".

Pesez sur "Tare" jusqu'à "Return".

Pesez sur "Enter"

(pour enregistrer les modifications et sortir).

Display marque "- - - -" (fait le span), puis marque "Unload".

Display marque "- - - -", puis marque "Facres".

Display marque "Return".