METTLER TOLEDO

PANTHER PLUS

Fermer la switch SW1-1 sur le PCB

= Select

Presser PRINT et ZERO

En même temps

Affiche

#### F1

= Enter

Presser SELECT

Jusqu'à  [ CAL  X ]

Décompte 15 sec

Décompte

15 sec

Ajouter les poids sur le plateau

Recommander 60 à 100%

De la capacité de la balance

Presser Enter

Affiche

#### E SCL

Taper 1 pour entrer en mode cal.

Enlever les poids de sur la base

Et presser ENTER

Affiche

Add Ld

Affiche

CAL d

Entrer le poids au clavier

Et presser ENTER

Ouvrir la switch  SW1 –1