TOLEDO

PS-60

Enlever le jumper W1 (M LOCK)

Attention sur certain PCB le jumper (M LOCK )peut-être W3

Presser et maintenir la touche UNIT environs 8 secondes ou jusqu'à voir Setup sur l’afficheur et relâchée la

Presser la touche UNIT jusqu'à CAL

Affiche  Cal

Presser la touche ZERO pour choisir Yes et presser UNIT

Affiche  Empty

Enlever les poids sur la base et presser UNIT

Placer les poids sur la base 1/3

Ou 1/2 de la capacité de la balance et presser UNIT la balance détermine le  poids seul

Affiche  Done

Replacer le jumper W1 (ou W3)

En mode normale