NCI

5787

# Ajustement du Zéro

Fermer la switch SW1-1 (Gross test mode)

Avec la switch S4 ajuster le coarse jusqu'à ce que l’afficheur indique 2000 ou moins,

ou jusqu'à voir  (-------) sur l’afficheur

# Ajuster le fine avec le potentiomètre R17

Jusqu'à ce que l’afficheur affiche 2000 + ou –5

Ouvrir la switch S1-1 (net weight mode)

# Ajustement du Span

Presser la touche ZERO

# Placer les poids sur le plateau

Ajuster le coarse avec les Dip switch S3-1 à S3-6

Pour être le plus près possible de la valeur des poids sur le plateau

# Ajuster le fine Span avec le potentiomètre R40