NCI 8250(linearité)

Choisir lb ou kg, avec la touche UNITS.

Fermer la SW2-2 et laisser les autres en position ouverte.

a) Pour une capacité de 25, 50, 100 lb, placer le plateau et les vis sur le pont de charge.

b) Pour une capacité de 2, 5, 10lb, réinstaller le plateau.

L'afficheur indique CAL, suivit de NO LOAD.

Peser sur ACC + .

L'afficheur indique momentanément HOLD puis affiche le nombre de poids à mettre sur la balance.

Mettre les poids sur la balance.

Peser sur ACC +

L'afficheur indique un second nombre de poids à mettre sur la balance.

Mettre les poids sur la balance et peser sur ACC +.

L'afficheur indique WAIT puis CALIBRATION 1

Placer un poids sur la balance qui équivaut à peu près à la moitié de la capacité de la balance et entrer sa valeur à l'aide du clavier numérique. Peser sur ACC +.

Placer les poids à pleine capacité de la balance. Entrer la valeur à l'aide du clavier et peser sur ACC +.

CALIBRATION 2 s'affiche

CAL DONE s'affiche

Remettre S2-2 en position ouverte

FIN