# BALANCE OHAUS ES SÉRIE

Modification de la capacité d’une Ohaus de modèle ES.

- Ouvrir l’indicateur, trois visses sous le boitier et deux visses sur le dessus mais sous  les caoutchous noirs.

- Mettre la balance sous tension et en mode pesage.

- Mettre le jumper identifié (CAL) momentanément, l’afficheur indique S1-0.

- Presser la touche (CAL), l’afficheur indique S1-1.

- Presser la touche (ZÉRO), l’afficheur indique la capacité présente.

- Sélectionner la capacité désirée soit; 6kg x 0.002, 30kg x 0.01, 50kg x0.02,      100kg x 0.05 ou 200kg x 0.1, en pressant (CAL).

- Presser la touche (ZÉRO) pour accepter, E-1 s’affiche.

- Presser la touche (ZÉRO) pour retourner en mode de pesage normal.