OHAUS ES-SERIES

Laisser la balance se préchauffer et se stabiliser pendant 2 min avant de commencer le calibrage.

Garder la touche cal/units appuyée jusqu'à ce que le poids de calibrage clignote sur le cadran.

La valeur du poids de calibrage clignotant sur le cadran, appuyer  sur la touche ON/OFF/ZERO; le cadran affiche CAL 0.

Après une pause d'au moins 2 sec. placez délicatement les poids de calibrage sur la balance.

Le cadran affiche momentanément CAL F puis revient au poids effectif. La calibration est terminée lorsque le cadran affiche correctement le poids de façon stable.

Retirez le poids et éteignez la balance, puis rallumez la balance calibrée.

FIN