OHAUS EXPLORER

Plusieurs calibration sont disponible à l'intérieur du menu (InCAL, span, user, linearity,test) et dans chacun des cas il ne suffit que de suivre les indications à l'écran. Celle qui suit (user) est la plus courante car elle utilise des poids extérieurs connus.

Peser sur setup

CAL s'affiche

Peser sur ENTER

CAL TYPE s'affiche

Peser sur ENTER

CAL TYPE InCal s'affiche

Peser sur la flèche du haut 2 fois pour choisir user

Peser sur ENTER

CAL TYPE User s'affiche

La valeur du dernier poids utilisé pour la calibration s'affiche.

Ajuster la valeur sur l'affichage à l'aide des flèches si la valeur de vos poids est différente.

Peser sur ENTER

WORKING s'affiche suivit PUT WT (ex:2000g)

Placer les poids sur la balance

Peser sur ENTER

WORKING s'affiche puis CAL SET pour finalement revenir en mode de pesée.

FIN