OHAUS

I-10

Mettre la sw 2 (setup) en position on

Tenir la touche « tare » jusqu’à ce que vous soyez en mode « setup »

Tenir la touche tare jusqu’à ce que « cal »  soit affiché

Dload est affiché puis good

Relâcher tare

Ajuster le potentiomètre DEADLOAD ADJUST entre 0.5% et 3.0%

Peser sur tare

Non

Oui

Peser sur tare

Cal 0 est affiché

Busy et ensuite cal f sont affiché

Mettre la valeur des poids correspondant à la valeur du calibration point + peser sur TARE

Peser sur TARE pour retourner en mode de pesée puis refermé SW2

BUSY, puis good, puis setup seront affiché