PROCÉDURE DE CAL

PENNSYLVANIA 5600

1

1

Pour déverrouiller la calibration

Peser et tenir "menu" jusqu'à ce que "Menu" apparaisse

Peser "Units" jusqu'à "LOC SW" apparaisse

Peser sur "Menu" jusqu'à "LCLON" apparaisse

Peser sur "Units" pour choisir "LCLOFF"

Peser sur "Menu" jusqu'à "Quit"

Peser sur "Units" jusqu'à "Cal"

Peser sur "Menu"

"Span Y" apparaît

Lorsque le plateau est vide, peser sur "Menu" pour calibrer le "Zéro"

- C - apparaît

Placer le poids indiqué sur l'écran

Peser sur "Menu" pour ajuster le "Span"

- C - apparaît

Si la calibration a réussi, le poids s'affiche et l'information est enregistrée

Pour calibrer