PROCÉDURE DE CAL

PENNSYLVANIA 5600

Assurez-vous que le jumper "CAL" sur le board est en position

Pesez la touche "4" pendant 15 secondes

Indique "Full capacity"

Pesez "Enter"

Si l'indicateur indique "Service phone", pesez sur "Enter". L'indicateur marquera quelque chose.

Pesez sur "Unit" jusqu'à "Cal Type, Load cell Cal"

Pesez "Enter"

Cal Type Load cell Cal

Pesez "Enter"

Vous pouvez entrer la valeur que vous voulez avec le clavier (vous n'êtes pas obligé de mettre la moitié de la cap.) Mettez vos poids et pesez "Enter"

True Zero 0.0

Cal ½  Cap XXXX

Entrez la valeur de vos poids (vous pouvez mettre la même valeur que l'étape d'avant)

Indique "Wait" pendant longtemps, ensuite indique Call Full Cap XXXX

Indique "Wait" pendant longtemps, ensuite, "Remove Weight"

Enlevez vos poids, pesez "Enter"

Indique "Wait" ensuite "Done Cal Type"

Pesez "Enter"

Indique "Cal Completed", ensuite "diagnostic". Ensuite, il fait un décompte de 9 à 1. Si le décompte bloque à 5, pesez sur "Check"