RICE LAKE

920i

Mettre l'indicateur en mode configuration (push button en dessous)

Scales



Scale 1

Choisir la balance à calibrer avec les touches  





CALIBR



WZERO

S'assurer qu'il n'y a rien sur la balance et peser sur CALIBRATE

Après un certain temps les comptes internes devraient changer

Enter

WVAL

Mettre les poids. Peser sur 

Entrer la valeur des poids et peser ENTER

WSPAN



Calibrate

Les comptes internes vont s'ajuster

Enter

WLIN

Linéarité ?

Peser sur  plusieurs fois, jusqu'à "scale" et ensuite scale and exit

FIN

OUI

NON



POINT 1



WGT 1



Mettre les poids

Entrer la valeur

Peser sur ENTER

CAL 1



Calibrate

Indicateur ajuste ses comptes

ENTER

POINT 2

Autre point de linéarisation ?

Note : la fonction "REZERO" ne peut pas être utilisée dans une calibration avec points de linéarisation

Note : les points de linéarisations doivent obligatoirement se trouver entre les valeurs de ZERO et de SPAN calibrées auparavant