RICE LAKE

920i

Procédure de calibration

Appuyer sur le "Push Button sous l'indicateur à gauche

"SCALES"

"Enter"

Sélectionner la balance à calibrer avec               et

"Enter"

"WZÉRO"

"Enter"

Affiche un compte interne de zéro

Appuyer sur "Calibrate"

L'indicateur calcul et affiche les comptes du nouveau zéro

Remonter avec

Aller à droite

WVAL

"Enter"

Entrer la valeur du poids que vous utiliserez pour calibrer (avec point décimal)

"Enter"

Droite

"WSPAN"

"Enter"

Mettre les poids et peser sur "Calibrate"

Indicateur calcul et affiche le nouveau compte de "SPAN"

Appuyer sur "SAVE AND EXIT"

Fin