TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : Rice Lake DATE : 7 mai 2004

MODÈLE: 520

SUJET :

Calibration en linéarité

#### PROBLÈME

#### La balance tombe "OL" ou instable après ce type de calibration.

#### SOLUTION

#### Il y une procédure stricte et doit être faites en ordre :

#### 1- Faire un zéro

#### 2- Faire un span

#### 3- Sortir de la configuration

#### 4- Entrer en configuration

#### 5- Faire la linéarité (pas obligé de faire les 5 points)

#### 6- Sortir du menu

#### * Important : Si vous devez faire un re-zéro, cela changera la linéarité (voir graphique à l'endos). Cela décale le point de départ sur la courbe, donc décale la correction.

La correction se fait donc 10 000 kg plus tôt.

Notes supplémentaires :

- Minimum de 2 points de linéarité

- Tous les points de linéarité doivent être différents

- Le point de calibration du span initial doit être plus bas que tous les points de linéarité

- Un span efface tout

- Les points de linéarité doivent être croissants