NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Rice Lake	Modèle : 	120

Capacité : 	N/A	Graduation : 	100 000 industriel

Type d'appareil : 	Indicateur	nmax : 	10 000 Canada, 6 000 USA

emin : 	N/A

Spécification :

AlimEntation : 	Adapteur 9V, 1.5A	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	7.3" x 3.7" x 3.9"	Type de fusible :

Dimension du plateau : 	N/A	Sensibilité : 		0.15 uv/ grad								1.0 uv recommandé.

Excitation : 	5 v	Signal maximum :

Type d'affichage : 	6 digit, 7 segments à LEO	Type de clavier : 	5 key flat membrane panel

Température d'opération : 	-10 à +40, légal et 									-10 à +50, industriel

Type d'environnement : 	Sec

Option :

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parrallèle :

Option 0-10v : 	Oui 		Non

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non

Sortie BCD : 	Oui 		Non

Batching : 	Oui 		Non

Sortie TTL : 	Oui 		Non

Sortie current loop : 	Oui 		Non

Peak & Hold : 	Oui 		Non

Compteuse : 	Oui 		Non

Peut être légal : 	Oui 		Non

Autres particularités : 	Pour cellule 4 fils, il faut shorter les "sense" dans la plug comme un HB 8210. 	Pin 4 du DB-9 est présentement "unused" mais deviendra un digital input 	éventuellement selon revolution III.

Évaluations :

Points forts : 	Time date, consecutive, no. accessible sans entrer en configuration. 	Configuration et calibration simple, identique au IQ +355. Port PRN et EDP. 	Fonctionne avec Révolution III. Pas cher et très fonctionnel.

Points faibles : 	Plug de cellule ± robuste. Problème zéro track, légal pour le commerce. Print 	format est pour "GROSS et NET" ensemble. Pas d'option. EDP et PRN sur la 	même plug et un GND pour les 2 fils.

Vérification du nouveau produit effectué par : 	Mario Laplante	Date : 	17/01/05

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.