SARTORIUS

COMBIC 1 & 2

# Procédure de calibration

Calibrer Preload ?

(Zéro)

Calibrer Span?

oui

Activer le menu de service

p.3

non

oui

Activer le paramètre 1-9-9 p.2

oui

non

Calibrer linéarité

Activer menu de service

p.3

Effectuer la fonction de calibrage

p.1

oui

non

Bloquer la fonction de calibrage?

Activer paramètre1-9-7

p.2

Activer le paramètre 1-9-8 p. 1

Effectuer la fonction de calibrage

p.1

Retour à

(Calibrer Preload)

Activer paramètre 1-9-10

Retourner en opération pesage

Programmer la valeur des poids étalons utilisés au menu 1-18-2

2e pts  1-18-3

3e pts  1-18-4

4e pts  1-18-5

Effectuer la fonction de calibrage

p.1

Valeur poids étalons par défaut

Activer menu 1-9-1

p.2

Activer menu 1-9-3 p.2

Programmer la valeur des poids utilisés au menu 1-18-1        p.2

Effectuer la fonction de calibrage                 p.1

Retour à

(Calibrer Preload)

non

non

oui