##### Programmation du poids cible et tolérances

###### Pour balance Sartorius model QC35DCE

- Pressez la touche PRESET TARGET.

- Programmez à l'aide du clavier numérique le poids cible désiré. (ex.: 2000.0g).

- Programmer la tolérance minimum, quantité de poids avant d'atteindre le poids cible. (ex.: 50.0g).

- Programmez la tolérance maximum, quantité de poids plus grande que le poids cible tolérable. (ex.: 80.0g).

Selon l'exemple des poids programmés, le relais-SSR s'enclenchera à 1950.0g et déclenchera à 2080.0g et plus.  C'est-à-dire, qu'entre 1950.0g et 2080.0g, le relais est alimenté.

- Pour effacer les données programmées, appuyez sur la touche CLEAN suivi de PRESET TARGET.

N.B. : Lors de la programmation des données, le poids doit obligatoirement être poinçonné au complet, comprenant les dixièmes de gramme.