
SCIENTECH

N.B. Cette procédure s'applique à la plupart des modèles de Scientech


Balance en mode de pesage normal.  Presser les boutons Range/Fonction et Mode simultanément





Presser "Mode" lorsque CAL1 s'affiche, calibrage en 1 point





Presser "Mode" lorsque CAL2 s'affiche, calibrage en 8 points





Presser la touche "ZERO"





Placer le poids demandé sur le plateau





Presser la touche "ZERO"





Presser la touche "ZERO" si en "CAL2"





La balance affiche séquentiellement : CAL1, CAL2, T, CAL100, PCS ET HI, GO, LO





La balance affiche CAL1 ou CAL2 avec un 0 clignotant





La balance calibre son zéro puis affiche un poids





La balance calibre son span puis retourne en mode normal, si en CAL2, elle demande le 2e poids de linéarité





La balance demande le 3ième poids de linéarité et ainsi de suite jusqu'au 8ième poids, puis retournera en mode de pesage normal








51.2


