ANNEXE (TECH TIP)

Réparation d'une Tanita BWB-800A*

Minçavi

- Tous les techniciens doivent vérifier les points suivants (en tout temps) :

- Bouger la "plug" extérieure et voir si la lecture change (avec 40kg dessus minimum)

- Ouvrir l'indicateur et bouger la "plug" intérieure, (celle qui est directement sous le "mother board") et voir si la lecture change.

- Si la lecture ne bouge pas cogner légèrement l'indicateur de côté dans ses mains.

Si dans une des 3 manipulations précédentes la lecture (calibration) a changé, la "plug" de cellule doit être coupée et le fil doit être soudé directement sur le "board".