MILLENNIUM(statique)

Pour entrer dans la calibration, presser sur la touche >0<

gain poids

0.010------- s'affiche

programmer le poids connu avec les flèches.

charger le poids échantillon ou connu dans le conteneurde destination, fermer complètement ce dernier à l'arrière dans la position de pesage et le soulever lentement jusqu'à ce que la référence installée sur le moyen de levage soit face au capteur de proximité puis s'arrêter.

la machine doit rester arrêter et dès que le facteur de calibrage du poids est calculé, l'appareil visualise la valeur du poids soulevé(devrait être égal au poids connu).

gain poids

7.000 stop

s'affiche

(7.000 est un exemple)

le système est alors en calibrage dernier godet (gain ist). maintenir le moyen de levage avec la référence face au capteur de proximité. lorsque la touche dernier godet commence à clignoter, presser la touche pour que l'appareil calcule le facteur de calobrage du dernier godet.

gain ist

7.000    7.000

s'affiche

après quelques secondes le capteur se place en calibrage capteur 2 (gain s.2).

il suffit ensuite d'abaisser le conteneur de destination et de le soulever à nouveau à un nombre de tours soutenu jusqu'à se que la référence installée sur le moyen de levage soit en face du capteur de proximité, puis s'arrêter.

gain S.2

7.000   stop

s'affiche

le calibrage est terminé: peser sur la touche SUB- pour retourner en mode de pesage et ensuite sur la touche CLEAR.

gain S.2

7.000     7.000

s'affiche