WEIGH TRONIX

WI-120

TOUJOURS METTRE LA BALANCE EN LB, METTRE LA SWITCH 7-2 À ON

TENIR ZÉRO PENDANT 2 SEC

PESER SUR GROSS

PESER SUR GROSS

PESER SUR GROSS

BALANCE VIDE ET STABLE, PESER SUR GROSS

QUAND CETTE VALEUR EST STABLE PESER SUR GROSS

METTRE LA QUANTITÉ DE POID ÉCRITE À SXXXXX, UNE FOIS STABLE PESER SUR GROSS

QUAND CETTE VALEUR EST STABLE, PESER SUR GROSS POUR RETOURNER EN MODE DE PESÉE

REPLACWER LA SWITCH 7-2 À OFF

POUR ENTRER EN CALIBRATION

AFFICHE CAL

AFFICHE SFXXXXX POUR LA CAPACITÉ GRADUATION

AFFICHE SXXXXX POUR LA VALEUR DES POIDS UTILISER POUR LA CALIBRATION

AFFICHE SL XXXXX, VALEUR DES COMPTES DU DEADLOAD

AFFICHE SPXXXXX

AFFICHE SHXXXXX

AFFICHE SPXXXXX

CALIBRATION DU SPAN

CALIBRATION DU ZÉRO

Pour changer la valeur dans sxxxxx :

lamp test : descendre

pb tare :  monter

data send : digit select