TI-1500

Pour entrer dans le menu setup:

-boitier ABS: débrancher l'appareil, mettre la switch de setup/calibration située à l'arrière, à la position opposée, rebrancher l'appareil.

- boitier stainless: idem sauf que la switch est remplacer par le jumper jp2

Déplacez-vous vers la droite jusqu'à F16

peser sur ZÉRO une fois, pour entrer dans la calibration du zéro.

vider la balance et peser à nouveau sur ZÉRO

Peser sur NET/GROSS pour sauvegarder cette valeur.

peser sur PRINT pour vous tasser vers la droite à F17

peser sur ZÉRO

affiche F1

affiche C0

affiche EndC0 et reviens à F16

Pour se déplacer dans le menu:

TARE= GAUCHE

PRINT= DROITE

ZERO=BAS

UNITS= HAUT

NET/GROSS= SET

affiche C1, suivit d'une valeur avec un chiffre qui flashe

mettre les poids sur la plateforme, ajuster la valeur avec les flèches et accepter la valeur avec NET/GROSS

si la calibration est reussie, EndC1 est affiché et l'affichage reviens ensuite à F17.

Pour sortir de calibration, débrancher l'appareil et remettre la switch ou le jumper à sa position initiale.